**设备名称：产病床(一体化多功能产床)**

**设备编号：NYZBB-SBK-2021031**

**数 量：2台**

# **采 购 需 求**

# **一、性能配置要求**

1. 产病床安全可靠、操作方便、噪音 低、陪伴家属和助产人员皆可操作。
2. 产病床要能方便地转换椅式体位，床面高度，背板，臀板，搁手板， 辅助台均可调节，要能快速变换各个体位。产病床要能适用仰卧，侧卧，坐， 蹲，趴，跪，站等多种产姿。
3. 刹车系统要采用电动控制一键操作，脚轮采用中控脚轮安全平稳。
4. 护栏要采用高强度塑料成型。内外侧均镶嵌操作按钮。护栏使用时要即可当握把抓握又起到侧边保护作用。不用时可向下隐藏。
5. 臀板两侧要装有搁手板，要能在坐姿位升起调整手部高度又要能侧卧位搁腿使用。搁手板侧边配有拉手要可调节角度方便产妇抓握，不用时可以隐藏。
6. 辅助台功要能多样，可上下升降，可上折角度，并且可以在分娩时隐藏到背板下方增大医生站立空间。
7. 床垫要采用可脱卸式全防水皮垫，可以拆下床垫清洁床面。
8. 隐藏式污物盆在不使用时要可以隐藏在臀板下方，使用时旋转摆出，污物盆位置前后亦可调节，要能精确调整到使用位置。
9. 脚板要操作简便，要能一键操作外摆与上折，同时脚板下方装有搁腿架可以上翻搁腿使用。
10. 产病床配有CPR 快速释放功要能与特伦伯格急救体位。
11. 输液架高度要可调节，头板、脚板易于拆卸。
12. 有音响播放系统，柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感觉。
13. 床垫外套面料要为纳米银离子材质，要无缝粘合，防污水，柔软、透气、舒适。

# **二、主要参数要求**

1.床面尺寸： 长度 2050-2100mm 宽度 850-900mm

2.床面高度： 最低 550-600mm 最高 750-800mm(不含皮垫)

3.背板折转角度： 下折≥10 ° 上折≥60°

4.臀板上折角度： 上折≥10°

5.搁手板升降高度：≥250mm

6.辅助台升降高度：≥150mm

7.床面前后倾角度：后倾 ≥10°

8.脚板摆动角度： 外摆 ≥ 85°

9.脚板折转角度： 上折 ≥ 85°