**设备名称：低温甲醛灭菌器**

**设备编号：NYZBB-SBK-2021038**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1.适用范围：用于不能耐受高温的软式内镜、硬式内镜、电刀、眼科器械等热敏医疗器械的灭菌，可灭菌多通道内镜、十二指肠镜。管腔灭菌能力 不锈钢盲端管腔：内径0.7mm长度3000mm；聚四氟乙烯盲端管腔：内径0.5mm,长度6000mm，提供第三方检测报告。

2.设备符合低温蒸汽甲醛灭菌器产品标准EN 14180。

3.灭菌介质：甲醛灭菌剂浓度≤2%，达到微生物杀灭效果的同时，最大限度提升使用及操作安全性。

4.灭菌剂：提供原厂同品牌灭菌剂

5.打印记录内容： 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间，连续记录灭菌过程的压力、温度，阶段时间结束状态等信息，并提供打印样品；关键参数显示和打印 标准中规定的灭菌温度、压力、时间等关键参数，运行过程中在触摸屏中实时显示，并在打印记录中打印；关键参数不符合时，自动报警。

6.设备运行环境中甲醛含量＜0.02mg/m³，符合国家职业暴露限值要求。（提供相关检测报告）

7.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。