**采购需求**

**便携式彩色多普勒超声波诊断仪 NYZBB-SBK-2022009**

1. 显示器：≥14寸，显示器角度可调范围≥30°；

2、主机探头接口数≥2个，相互通用；

3、支持凸阵、线阵、腔内、相控阵探头；凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。

4、内置存储空间≥120G， 支持扩展 1TB SSD硬盘

5、最大显示深度:≥35cm

6、二维灰阶：TGC ≥8段，动态范围: ≥200，可视可调 ，LGC≥8段；

7、彩色多普勒： 血流速度可实现高速、中速、低速一键调节，双实时：B、B+C， 彩色增益：≥100dB 步长1dB。

**全自动纯水处理系统 NYZBB-SBK-2022014**

1. 产水量≥3000L/h/套（25℃）。
2. 产水水质 处理方式：单级反渗透纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）符合消毒供应中心用水规范
3. 供水系统采用恒压供水技术，供水同时受水箱液位或低压控制的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护

4预处理系统 预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成

5.控制方式：采用PLC全自动控制、触摸屏操作，在线显示电导率等参数。

6.组成 水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成；

管路要求高压部分：SUS304不锈钢 管路连接采用焊接方式、卫生级管路、内外抛光卡箍式连接方式，低压部分：优质U-PVC

7.纯水供水系统由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、水箱：材质为不锈钢，佩带液位感应装置。

8.质保2年以上