**设备名称：高清内窥镜摄像系统**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022095**

**数 量：1台**

**性能配置要求**

**一、三晶片高清摄像机**

1、有效像素：1920（水平）×1080（垂直）以上

2、扫描标准：≥1125线

3、视频输出清晰度：1080P 以上

5、≥2.5倍电子放大（ZOOM）

7、医用摄像系统分辨力≥114LP/mm

8、附带≥7寸屏显示

10、摄像头至少具有白平衡、放大、亮度调节四种遥控控制功能

11、摄像头至少IPX8防水等级

**二、LED冷光源**

1、照度≥1000000Lux

2、色温≥5000K

3、LED发光模组寿命≥40000H

4、至少具有亮度记忆，及归零功能（处于待机状态）

三、高清监视器

1、尺寸：≥19寸

2、分辨率：1280×1024

四、台车

1、铝合金材质、多层自由装卸

五、**医学影像工作站**

1、数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

2、可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

3、视频回放时也可进行图片采集；

4、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

**设备名称：电切内窥镜及附件（医用组织刨削器专用）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022100**

**数 量：1套**

**性能配置要求**

1. 内窥镜：视向角25°。

2、工作长度：≥302 mm。

3、中心分辨率：3.348 C/°。

4、光谱显色指数Ra：85。

5、有效光度率DM：1000。

6、**镜管外鞘≥Fr 26。**

7、操作器（工作手件）内置式光纤锁止机构设计，无需

外接光纤固定器。

8、要求能配套 杭州好克光电仪器有限公司制造的大白鲨YSB-1II型手术刨削器系统使用。

**设备名称：尿道膀胱镜及配套手术器械、刀具（医用组织刨削器专用）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022101**

**数 量：1套**

**性能配置要求**

一、尿道膀胱镜及配套手术器械:

1、内窥镜：视向角0°。

2、工作长度：≥210 mm。

3、光学工作距：≥20 mm。

4、景深：3-50 mm。

**5、镜管外鞘≥Fr 26。**

二、刀具:

1、刀具外径：≤φ 4.8 mm。

2、刀具工作长度：≥400 mm。

三、要求能配套 杭州好克光电仪器有限公司制造的大白鲨YSB-1II型手术刨削器系统使用。