**设备名称：除颤仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023031**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

主要技术及系统要求：

1. 性能要求：

显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

除颤能量的最高能量≤200J

每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J，手动除颤能量最小是1J， AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式，成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

3.标配手动除颤、AED和同步电复律功能

4.具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

5.主机≥3道波形显示

6.可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

7. 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

8.除颤功能、心电图、和打印机。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

**设备名称：心血管手术器械(瓣膜牵开器)**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023032**

**数 量：1套**

1. 常规正中开胸瓣膜手术用。
2. 医用不锈钢材质，瓣膜牵开器套装。
3. 叶片深35mm,宽100mm，最大牵开距离190mm,臂长165mm。

4、带拉钩装置。

**设备名称：电动直立病床**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023037**

**数 量：6张**

**性能配置要求**

1.床体尺寸(无床垫）：不小于2150x1100x(530-760)mm

2.床垫平台尺寸大于：1950x900mm 床垫尺寸大于：1950x900x50

3.床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动

4.靠背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置

5.配备耐用的IV 输液架，两侧2个引流挂勾

6.配备蓄电池，可在断电状态下继续工作

7.靠背角度：0-70度,±5度

8.曲腿角度：0-30度，±5度

9.工作承重：250kg以上

10.倾斜装载重量：170kg以上

11.最大用户重量：170kg以上

12.电压：100-240V，~50/60Hz；最大电流：3.15A

13.额定负载最大10%，可连续使用，间隙后可再操作；

14.有安全标准及电磁兼容标准；

16.有相应防水等级要求。