**设备名称：麻醉机、呼吸机内部回路消毒机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023061**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1、消毒液可使用醇类复合消毒剂或3%过氧化氢（两者不能混用）。

2、消毒级别：达到《消毒技术规范》最高要求。必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准）龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值>4.0对脊髓灰质炎病毒>4.0白色念珠菌>4.0大肠杆菌>5.0金黄色葡萄球菌>5.0铜绿假单菌>5.0。新型冠状病毒灭杀对数值>4.0。

3、消毒腐蚀：消毒完成后回路内无任何腐蚀，需要提供无腐蚀性报告。

4、消毒时间：消毒10min，干燥20min。

5、温度检测：具有超温报警功能，保证机器低于55°内部温度运行。

6、雾化方式：可逆式等离子雾化。

7、自动加液：自动加液功能，并且无液自动报警。

8、打印功能：可以打印消毒记录。

**设备名称：全自动加压冷热敷治疗仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023062**

**数 量：1台**

**性能配置要求**

适用范围：适用于软组织损伤、骨折术前术后及关节置换术后所引起的局部肿胀、疼痛症状的辅助治疗。

一、技术参数

1.温度控制系统

1.1采用≥10 "彩色液晶触摸屏。

1.2温度范围4.0℃～42.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求。

1.3采用智能温控保护系统，表面温度不高于41℃，防止烫伤（提供检验报告）。

2.多模式加压功能

2.1七种以上不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。

2.2实时显示监测压力。

2.3最大脉动加压压力不低于45kPa。

3.冰袋

3.1适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。

4.温度监测功能：

4.1体温监测范围为30℃-41℃。

4.2体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。

5.定时功能

5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。

6.功能保护：

6.1冰袋堵塞检测报警功能

6.2噪声≤55分贝