南溪山医院高压氧舱维保需求

资质要求：

1、中华人民共和国特种设备生产许可证（A5）

2、中华人民共和国特种设备制造许可证（A2），

3、医疗器械经营许可证

4、医疗器械生产许可证

5、营业执照（具备医用空气加压氧舱生产制造及安装）

维保服务时长：一年

维保服务需求：

1．每三个月到用户单位回访一次,了解设备使用情况,及时排除设备故障并对全套设备进行常规维护保养，填写维修记录（附表一）

2．每六个月到现场进行一次设备运行状况安全检查,对可能产生安全隐患的项目(附表二)进行现场检测,发现问题及时解决；

3．如设备发生故障,在接到用户通知后6小时内做出处理意见,如需现场解决,48小时内技术人员到达现场。故障不排除,人员不撤离;

4．负责氧舱及储气罐等配套的压力表、安全阀、氧气减压器的拆装、校验工作(不承担检验费)，对不合格的上述设备进行维修或更换;

维保范围：

1．空压机及冷干机、空调系统、电脑操舱系统、电视监控系统四项设备由乙方负责维修、保养。若以上四件整机无法修复，更换整机费用另计；

2．除空压机、空调系统、电脑操舱系统、电视监控系统以外的配置和系统，乙方负责维修、保养，如果损坏后无法修复，则由乙方负责更换；

3．消耗品,如吸氧面罩、吸氧管、过滤材料、氧电极及舱体有机玻璃等均不在保修范围内；期限耗材如到期需更换则费用另计；

4．原有的设备标准基础上（签订合同时），再增加配置或用具则不在保修范围内，如有需要则费用另行协商。

附表一 ：

医用压缩空气加压舱服务登记表

| 顾 客 名 称 |  |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格型号 |  |  | 服务人员 |  |
| 是否在保修期内 |  | □是 □否 | 交付日期 |  |
| 顾客反馈信息日期： 服务人员到达日期： |  |  |  |  |
| 顾客信息： 记录员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 服务内容： 服务人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 故障原因： 服务人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 顾客意见： 顾客人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |

附表二：     医用压缩空气加压舱安全检查记录

编号：HY7.2-04

| 使 用 单 位 |  |  |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格型号 |  |  |  | 服务人员 |  |
| 是否在保修期内 |  | □是 □否 |  | 服务时间 |  |
| 序 号 | 检验项目 |  | 检验情况 |  | 纠正措施 |
| 1 | 安全附件定期检验 (查看用户记录) |  |  |  |  |
| 2 | 测氧仪工作情况 |  |  |  |  |
| 3 | 氧电极是否超期使用 |  |  |  |  |
| 4 | 空气过滤器的过滤材料是否定期更换 |  |  |  |  |
| 5 | 观察窗有机玻璃是否有老化及银纹趋势 |  |  |  |  |
| 6 | 舱内线路与负载接口是否有脱落或接触不良情况 |  |  |  |  |
| 7 | 传物筒的安全联锁装置动作是否可靠 |  |  |  |  |
| 8 | 舱内供排氧管道是否有泄露重点检查面罩与管道连接处，带调节器一起作气密性试验，泄漏率≤4%/h |  |  |  |  |
| 9 | 应急电源及负载工作是否可靠 |  |  |  |  |
| 10 | 舱外排废氧管道是否有堵塞 |  |  |  |  |
| 11 | 用户是否执行安全用氧的操作规程(重点检查氧气汇流排与氧气瓶的连接情况及操作规程情况) |  |  |  |  |
| 序 号 | 检验项目 |  | 检验情况 |  | 纠正措施 |
| 12 | 耐压风机运行是否正常 |  |  |  |  |
| 13 | 软轴永磁风机是否工作正常 |  |  |  |  |
| 14 | 操作台仪器、仪表是否完好 |  |  |  |  |
| 15 | 空调系统是否接地良好 |  |  |  |  |
| 16 | 配套电气系统是否做接地保护 |  |  |  |  |
| 17 | 加减压系统工作是否流畅 |  |  |  |  |
| 18 | 软轴按工艺要求检查 |  |  |  |  |
| 19 | 设备各系统阀门密封性能是否良好 |  |  |  |  |
| 20 | 舱内防火设施是否到位符合国标要求 |  |  |  |  |
| 顾客意见: 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 厂方回访人员: 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |