**设备名称：液氮罐**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023036**

**数 量：4个**

**性 能 配 置 要 求**

1. 几何容积:L≥47

2、口径： 127±1mm

3、外径：508±2mm

4、高度：718±4mm

5、提筒直径：72±1mm

6、提筒数量：≥10 EA

7、空重：≥18.2KG

8、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.36

9、静态液氮保存期D≥130

10、液氮罐手柄水平面长度 30cm-43cm

11、液氮罐盖子与手柄水平面高度 8cm-9cm

**设备名称：全自动化学发光测定仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023049**

**数 量：1台**

1. 化学发光反应体系，灵敏度高，定量检测结果。
2. 支持过敏原、自免项目等检测。
3. 检测速度不低于120T/H。
4. 具有独立急诊位，支持急诊优先功能，随时在线急诊。
5. 支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等。
6. 支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测。
7. 样本条码扫描，自动获取样本信息。
8. 支持LIS双向通讯，装机开通连接端口。
9. 支持试剂及其它耗材余量不足自动报警

10、全天候在线远程技术支持和维护，实现自动维护保养。

**设备名称：手持眼压计**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023064**

**数 量：2台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 设备符合CE规范

2、测量范围：7至50毫米汞柱

3、精度：±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）和±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱）

4、可重复性（变异系数）：<8%

5、显示精度：0.1毫米汞柱

6、显示单位：毫米汞柱

7、测量方式：智能测量模式（单次测量/长按自动测量）

8、测量角度：0-200°

9、显示屏：全彩OLED

10、操作界面：EasyNav高级导航界面

11、系统语言：支持中文在内多国语言

12、校准方式：EasyPos位置校准助手

13、连接方式：PC连接：

低功耗蓝牙4.0或更高（LE）

14、打印机连接：蓝牙（BR/EDR）

ESC/POS