**设备名称：12导心电图仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024002**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1. ECG输入：12通道同步采集
2. 支持连接我院现有心电MUSE系统,包含端口接入相关
3. 输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能
4. 频率响应：0.04-150Hz(-3db)
5. 耐极化电压：±600mv
6. 共模抑制比：≥125dB
7. 采样率≥512000/秒/通道
8. 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能
9. 独立起搏通道，能够自动标识起搏钉并显示；起搏检测频率≥75000/秒/通道
10. 具有辅助分析和诊断性能
11. 支持FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件
12. 支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童，16岁及以上成人分析；支持男性、女性特异性分析
13. 支持信号质量检测
14. QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式，提供 QT采集分析技术专利证书
15. 支持IPP协议打印机连接
16. 支持内置无线模块
17. 带有扫描枪，支持扫码录入患者信息