**设备名称：手术床**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024023**

**数 量：5台**

**性 能 配 置 要 求**

1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。

2.手术床具备平移功能。

3.手术床具备腰桥功能。

4.手术床配有电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。

5.手术床具备两套控制方式，且两套控制方式相互独立，可支持无线控制手柄。

6.手术床承重≥275kg。

7.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

8.手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。

9.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

10.头板和腿板可前后互换功能。

独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

11.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

12.手术床最低台面≤498mm；

13.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

14.技术参数：

14.1.手术床长度≥2040 mm

14.2.手术床宽度≥520 mm

14.3.手术床升降行程≥500mm

14.4.台面前后倾角度：±25°

14.5.台面左右倾角度：±20°

14.6.背板折转角度：+80°/-40°

14.7.腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

14.8.头板折转角度：+45°/-90°

14.9.台面平移距离≥320mm

14.10.内置腰桥升距≥120mm

15.至少包括以下配置：

15.1 电动手术床主床（配记忆海绵床垫）1套

15.2 头板1套

15.3 分体式腿板1套

15.4 手术床主机（包含背板，臀板）1套

15.5 台柱应急控制面板1套

15.6 无线遥控器1套

15.7 托手架1对

15.8 麻醉屏架 1个

15.9 托腿架 1对

15.10 支身架 1对

15.11 支肩架 1对

15.12 侧卧手架 1套