**设备名称：心脏临时起搏器**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024041**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1.有可重复使用的连接线，长度1.8米以上，有可重复使用的过桥线，长度3.6米以上。

2.起搏模式：AAI，AOO，VVI，VOO，DDD，DDI，DOO，RAP等

3.起搏频率：30-200ppm

4.输出幅度：心房：0.1-20mA; 心室：0.1-25mA

5.灵敏度：心房：0-10mV, ASYNC; 心室：0-20mV, ASYNC

6. AV延迟：20-300ms

7.屏幕显示参数：心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态等

8.大小：高20cm左右、宽10cm左右、重量1kg左右。

9.电池：碱性电池，常规情况下可以使用7天以上。

10.连接线可方便插拔，以便术中可以随时快速起搏、紧急起搏。

11.屏幕锁功能，避免误操作。