**设备名称：三摇手动病床**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024051**

**数 量：140张**

**性 能 配 置 要 求**

**一、三摇手动病床技术参数及性能说明**

**规格尺寸：**整床尺寸:2150（±30mm）×990（±20mm）×450（±50mm）

护栏距离床面高度:410mm（±30mm）；

**产品功能：**

背部调节：0-75°±5°

腿部调节：0-45°±5°

整体升降：450-750mm（±10mm）

**部件要求：**

1、床体：床框采用加厚≥1.2mm矩型钢管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，稳定性高，床体静态最大载重≥350kg，床体动态最大载重≥200kg；

2、床面板：需采用≥1mm的冷轧钢板一次模压成型，四角需平滑完整，床面凹型设计，具有透气性，可防止床垫左右移动，抗压力强，永不变形；

3、整床需有打砂、防锈工艺，具有抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用；

4、床头尾板：采用ABS工程材料一次吹塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角；尾板外侧有病人信息卡插槽；

5、护栏：采用3/4或四片式护栏。3/4护栏需上身护栏与床板保持同步升降，更多安全保护；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏，操作简便；背部护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板升降角度；四片护栏在两端均有镂空设计，应急时可兼做扶手，床头两片护栏内外配有操作按钮，方便病人自行调节适应床体姿态；

6、摇把：需采用ABS折叠式摇把，内置≥Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，操作轻松，具有双向空挡保护装置，安全耐用；

7、整床需带有≥4个输液架插孔；

8、脚轮：配置五寸双面中控轮，一键制动刹车，四轮刹车，双边抓地，操作方便;内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，轮面采用耐磨材料；运行静音又耐用。

**标准配置（至少含有以下内容）:**

1. 每个床体至少配备一个床头柜、一张床垫、一个餐桌板、一根输液杆，具体参数要求另附；
2. 床体两侧与床尾至少设置三个床垫防滑筋，防止床垫滑动；
3. 床体两侧至少配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。

**二、床头柜技术参数及性能说明**

1、规格：480×480×820mm （L×W×H）；

2、采用全新纯正ABS工程塑料，用料正宗上乘，杜绝使用二手混合料；

3、加厚板材，结实耐用；

4、功能：水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜应有尽有；

5、储物柜内中间有隔板；

6、弧线型柜门设计，美观大方；

7、配2寸尼龙丝扣轮，移动方便；

8、整体ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境，永无生锈之忧。

**三、床垫技术参数及性能说明**

1、规格：80mm厚，长宽与床相匹配；

2、面料：宋瓷青防水牛津布；

3、褥芯：高密度海绵+环保椰棕；

4、特点：(1) 外套采用防水牛津布,透气、耐磨；

(2)采用高密度海绵加椰棕的双层结构，床垫软硬适中，承托性好，且通风透气、不易变形；

(3) 床垫采用弧形转角设计，防止磕碰。

**四、餐桌板技术参数及性能说明**

1、规格：880-1050×320×27mm；

2、材料：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；

3、伸展摆放于护栏，可自由调节位置；

4、收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间；

5、ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。

**五、输液架技术参数及性能说明**

1、规格：**Φ**19×0.9mm×900mm-1700mm；

2、不锈钢材质；