**设备名称：双水平无创呼吸机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024076**

**数 量：3台**

**性 能 配 置 要 求**

1、屏幕显示：≥7寸液晶彩屏+触摸屏，可同屏显示：监测参数和压力、流量、容量波形曲线。

2、工作模式：CPAP，S，T，ST，APCV，TVV-ST，TVV-APCV。

3、电池：内置锂电池，锂电池装入机器内部，单独使用电池时：运行时间大于等于8小时。

4、具备容量保证功能，TVV-ST和TVV-APCV模式可设置目标潮气量，潮气量可设置开/关，设置范围200～1200ml，调节步进10ml，显示范围：0～1500ml，分辨率：1ml。

5、吸气/呼气压力：4cmH2O～30cmH2O，调节步进0.2cmH2O。压力上升/下降时间：设置范围100ms～900ms，调节步进50ms。

6、整机重量轻，便于搬运，带电池整机重量小于3K。有电池电量低报警和电池电量耗尽报警。

7、配台车和吊臂，配合锂电池可用于院内检查和院间转运。

8、具备近端压力采样功能。

9、配备外置专业医用湿化器