**设备名称：麻醉机、呼吸机内部回路消毒机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024097**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1、消毒液可使用醇类复合消毒剂或3%过氧化氢（两者不能混用）。

2、消毒级别：达到《消毒技术规范》最高要求。必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准）龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值>4.0对脊髓灰质炎病毒>4.0白色念珠菌>4.0大肠杆菌>5.0金黄色葡萄球菌>5.0铜绿假单菌>5.0。新型冠状病毒灭杀对数值>4.0。

3、消毒腐蚀：消毒完成后回路内无任何腐蚀，需要提供无腐蚀性报告。

4、消毒时间：消毒10min，干燥20min。

5、温度检测：具有超温报警功能，保证机器低于55°内部温度运行。

6、雾化方式：可逆式等离子雾化。

7、自动加液：自动加液功能，并且无液自动报警。

8、打印功能：可以打印消毒记录。