**设备名称：耳鼻喉检查治疗台**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024110**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

**耳鼻喉科检查治疗台技术参数**

1、治疗台面：采用高级汉白玉玻璃材质，不渗透， 防划痕，外形美观大方，表面易于消毒，清理。

机箱：整体模具化制作，高级工程塑料（ABS）材料，外形美观、永不生锈。

整机长度：≥1800mm

1. 药物喷枪：2直1弯，可拆卸，其流量为3～9ml/min，喷雾锥度不小于20度，喷雾均匀不滴漏，防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。
2. 吸引枪：1支，其吸力为0～900mmHg可调，外挂式吸引，防回流装置，安全环保，易清洁，有吸力调节指孔，配2支3mm、2支2.5mm、1支2mm金属吸引管；负压10秒延时功能（更能把附着在吸引管管路里的残留物吸引到污物瓶内，有效避免管路堵塞）。
3. 吹枪：1支，正压在0~284kpa之间可调。
4. 喉镜预热装置：1套，人工启动动开关，450W低耗能，加热0-180秒可调，到时自动关闭；（大范围时间调节更利于特殊检查使用）全电脑控制，12V弱电，有电安全保护；烘烤间接喉镜、鼻咽镜，使镜面温度适应人体温度.

6、LED照明灯装置：1套，可调高度、可调任何角度，其光源可由额带反射镜折射入耳、鼻、咽喉等部位，作检查用。色温6300K，光照度≥12000LX，12V10W,聚光，无热辐射，使用寿命达10万小时、十级调光。

7、内置式冷光源：1套，LED光源，（12V10W,聚光，无热辐射，可十级调光，不同亮度调节更能配合各种窥镜检查使用）

8、智能控制系统：该系统具有智能断电保护功能即无任何操作的情况下，1小时后进入节电模式，按任意键恢复。4小时30分钟后自动关机。治疗台可与电动椅连接控制其升降和靠背的仰卧。轻触式按键，反应灵敏。

9、独立式：正压力泵：75W，最高压力为3Kg/cm²以上；负压力泵：350W，最高吸引力为900mmHg；喷雾、吸引可同时使用，大小可调。

10、阅片灯：LED光源，无发光死点，无须更换灯管；

11、污物桶、器械回收盘：不锈钢304材质，内置式设计，美观大方。

12、医用小药瓶：容量为30CC.。

13、器械盘、棉球杯（φ90）：采用不锈钢304材质。

14、医生座椅：可上、下升降，360度旋转；

15、电源电压：220V，50-60Hz，整机功率：0.8KW；

16、电动治疗椅：可承受压力≥250Kg、座椅升降行程500毫米~650毫米、靠背角度为95度、枕头升缩行程≥100毫米（可折叠、拆卸）、重量≥50公斤

**配置清单至少包括：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **配置名称** | **数量** | **配置名称** | **数量** |
| **1、工作台面**  | 1 | **11、片灯** | 1 |
| **2、机箱**  | 1 | **12、器械盘** | 2 |
| **3、LED照明灯** | 1 | **13、棉球杯** | 2 |
| **4、喷雾枪** | 3 | **14、滴药瓶** | 4 |
| **5、吸枪**  | 1 | **15、内置式污物桶** | 1 |
| **6、吹枪**  | 1 | **16、置式器械回收盘** | 1 |
| **7、喉镜预热器** | 1 | **17、医生座椅** | 1 |
| **8、内置LED冷光源** | 1 | **18、真空泵** | 1 |
| **9、排污装置系统（带报警功能）** | 1 | **19、压缩机** | 1 |
| **10、电动治疗椅** | 1 |  |  |