**设备名称：遥测心电监护仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024113**

**数 量：5台**

**性 能 配 置 要 求**

1. **监护参数**：

3/5导心电（ECG）、呼吸(RESP) 、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

1. **显示功能:**
2. 屏幕尺寸：＞1.4英寸OLED显示屏
3. 显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示
4. 支持心电导联脱落检测及显示，确保导联良好的连接状态
5. 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示
6. 显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示
7. **数据存储、回顾：**

单机支持不小于90分钟全部参数（ECG、RESP、SpO2、PR）趋势数据的存储和回顾

1. **性能特点**
2. 重量＜140g，标配挂带包，便于病人随身携带
3. 防水等级IPX7
4. 具自动关屏功能，在无操作时进入低功耗模式
5. 智能识别功能:智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置
6. 除颤后心电恢复时间≤5秒
7. 具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全
8. 具备低电量提示功能，具更换电池不掉电功能（支持拆卸电池后不小于15秒时间内不掉电）
9. 多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书