|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目1： | 移动检查灯 | 拟购数量： | 1 |
| 项目3： | 超声多普勒胎心检测仪 | 拟购数量： | 2 |
| 项目4： | 臭氧机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目5： | 车载吸痰器 | 拟购数量： | 1 |
| 项目6： | 洗胃机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目9： | 光固化机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目10： | 根管长度测量仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目11： | 根管预备机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目12： | 无油空压机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目13： | 牙科影像板扫描仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目14： | 多功能电离子手术治疗机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目17： | 药品阴凉柜 | 拟购数量： | 1 |
| 项目18： | 多功能气垫床 | 拟购数量： | 7 |
| 项目19： | 被服消毒机 | 拟购数量： | 1 |

项目1： 移动检查灯 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

1.最大照度40000-180000lux

2.最高调节度1.3m-2m可调节

3.色温3700k-5700k可调节

4.使用寿命≥80000h

5.显色指数85-98可调节

6.光斑直径160MM-280MM可调节

7.术者头部升温＜1℃

8.不锈钢材质，鹅型软管，可任意角度弯折，满足检查照明需求

9.万向轮，移动灵活，耐磨静音

10.五爪底座，支撑稳定

项目3： 超声多普勒胎心检测仪 拟购数量： 2

主要配置及参数需求

1.双频探头，大小孕周均可测

2.屏幕尺寸≥1.3英寸，数曲同显，同屏显示胎心率；

3.可连接蓝牙APP，可储存数据记录

4.超声输出功率小于20m/Wcm²

5.工作模式：脉冲波

项目4： 臭氧机 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

臭氧浓度大于80mg/M3不超过1000mg/M3，

臭氧气流量：1.5-6L/min。

适用于阴道炎、宫颈炎治疗。

项目5： 车载吸痰器 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

性能特点:

1、采用单向型无油自润滑负压泵作负压源，无油雾污染， 压力系统不会产生正压 ；

2、可根据痰及粘液的粘稠度无级调节负压值；

3、设有溢流保护装置可以防止吸入的液体进入中间管道；

4、配置的过滤器可以防止负压泵受到污染。

主要技术参数 :

附件 :一次性吸痰管 吸引软导管 过滤器

极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

负压调节范围：0.02MPa (150mmHg)～极限负压值

抽气速率：≥20 L/min

贮液瓶：1000ml （PC塑料）

电源：～220V，50Hz

输入功率：110VA

项目6： 洗胃机 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液；

2平衡：需要有液体平衡设置，满足先出液后自动洗胃；

3液量：进液量：150ml；

4清零：可对洗胃次数进行清零；

5复位：可恢复至初始状态；

6停止：按此键停机；

7清洗液的流量：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2000mL/min；

8限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中；

9 配备治疗车放置洗胃机

项目9： 光固化机 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

一、主要参数

1、波长：385nm — 515nm

2、时间设定4种模式：5s，10s，15s，20s

3、电池：≧3.6V 2000mAh ICR18650

4、外形尺寸：≧260mm \* 31mm \* 34mm

5、电源适配器输出：DC 5V/1A

6、导光棒：≧φ8mm

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、主机：1台

2、导光棒：1根

3、遮光片：1片

4、充电座：1个

5、电源适配器：1个

项目10： 根管长度测量仪 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

一、主要技术参数

1 电池：≧3.7V/750mAh

2 电源适配器：~100V-240V 0.4A Max 50Hz/60Hz

3 功耗：≤0.5W

4 显示：≧4.5寸LCD屏

5 声响提示：当根管锉接近根尖孔小于2mm时会有蜂鸣声提示，越近根尖孔，声音渐进越急促

6 可预设根尖止点位置

7 使用环境：

a）环境温度范围：+5℃ ～ +40℃

b）相对湿度范围：30% ～ 75%

c）大气压力：70kPa～106kPa

二、配置清单（至少包含以下配置）

1、主机：1台

2、锉夹：4个

3、唇挂钩：5个

4、探针：2根

项目11： 根管预备机 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

一、主要参数

1、马达手柄锂电池：≧3.7V/2000mAh

2、电源适配器

输入：AC100V-240V 50Hz/60Hz 0.4A Max

输出：DC5V/1A

3、扭矩范围：0.4Ncm-5.0Ncm（4mNm-50mNm）

4、转速范围：100rpm-1200rpm

5、马达类型：无刷

6、弯机头：可360°旋转

7、模式：具备正转模式、反转模式、旋转角度可调往复模式、自适应模式

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、马达手柄：1个

2、充电座：1个

3、弯手机：1个

4、注油器：1个

5、电源适配器：1个

项目12： 无油空压机 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

一、主要技术参数

1、电源：220V50Hz

2、功率≧850W

3、流量：≧100L/min

4、噪音：≤62dB

5、启动压力：≦0.5mpa

6、最高压力：≧0.8mpa

7、储气罐容积：≧45L

8、马达线圈采用100%铜线制造

9、机电一体，自动控制，分段启动。

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、马达 1个

2、储气罐  1个

3、电磁阀   1个

4、单向阀 1个

5、安全阀 1个

6、消音过滤器 1个

7、压力表 1个

项目13： 牙科影像板扫描仪 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

一、主要参数

1.获取影像时的位深：≦16bits/pixel

2.分辨率：≧20LP/mm

3.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）

4.像素尺寸：≦25μm

5.支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板

6.图像扫描时间：＜15s

7.具备打印功能

8.具备≧7英寸真彩电容触控屏

9.可实现单机浏览影像片，具备基本影像处理功能

10.扫描完成后，影像数据自动被擦除

11.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式

12.扫描仪主机存储容量≧64GB，可存储≧3万张影像图片

13.具备IP板正反识别功能，精准扫描14.扫描仪主机的仓门和收纳仓可进行拆卸清洗，更加安全卫生

15.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能

16.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理

17.可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展

18.可实现手机、平板、电脑多平台阅片

19.扫描仪主机与电脑间可通过无线WiFi进行数据传输

20.支持100台以上客户端分机同时使用

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、主机：1台

2、电源适配器：1个

3、影像板：4张

4、影像板保护袋：4盒

5、影像板保护卡：4盒

6、影像板收纳盒：1个

7、U盘：1个

8、清洁布：2张

项目14： 多功能电离子手术治疗机 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

1.电源电压：220V±10%，频率：≥50HZ。

2.功率：≥100W。

3.输出电压指示：5～15V。

4.主载频率：≥2MHz。

5.工作模式：具有长火、短火工作模式，触笔式操作，可连续工作，也可断续工作。

6.操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固。

7.单极治疗手柄：1支。

8.双极：≥4种凝固工具。

9.体积：≤14cm×32cm×32cm。

10.重量：≤3.5kg。

配置至少包括:

主机：1台，手柄：1个。

项目17： 药品阴凉柜 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

温度范围（℃)：冷藏(2~8)

湿度范围（RH)：35%~75%

额定电压 ：220V/50HZ

输入总功率(W) ：330

容积(L)：800

制冷剂：R290

1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

9、双层中空钢化玻璃门,双层镀膜 LOW-E ，外层玻璃使用特殊 Low-e 材质，保温性能好，配有安全门锁。

10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

11、箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

12、蒸发器配置加热丝。

13、公司资质有医疗器械生产许可证、质量管理体系ISO9001认证证书、医疗器械质量管理体系13485认证证书等。

项目18： 多功能气垫床 拟购数量： 7

主要配置及参数需求

1、防褥疮床垫系列 (包括: 充气泵+床垫)

2、喷气式床垫

3、出气量 24.5L/min

4、电源电压:AC220V 50HZ

5、最大出气压力 212Pa

6、运行模式:连续运行。

7、气垫床气垫的充气时间≤30min；

8、气垫床气泵的工作噪声≤50dB(A)；

项目19： 被服消毒机 拟购数量： 1

主要配置及参数需求

1、主机壳体要求选用金属材质制成,坚固耐用防碰撞,整机都采用全金属材质,阻燃性强,没有燃烧隐患的机型。

2、360度全方位把手,可推可拉,更方便移动。

3、触摸液晶显示,非按键式触摸屏,在屏幕上直接操作设置,人机交互更方便,操作更简单。

4、消毒功能:能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体,对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

5、消毒模式:分为床袋模式、床罩模式和自定义模式,自定义模式可根据用户需要,自主设定消毒时间。可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程,轻松完成整个消毒过程。

6、可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。

7、具有自动记忆工作模式功能,断电保护,只需设置一次,以后都无需设置。

8、内设臭氧解析功能,将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出。

9、单气路或双气路输出,可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒,单、双床可自主选择。

10臭氧浓度1-10档可调节。

11、耐用型床罩、床袋采用PVC涂层面料,耐腐蚀,采用热熔焊接接口和密闭拉链使臭氧气味不泄漏