|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 |  |  |
| 项目37： | 中频治疗仪 | 拟购数量： | 4 |
| 项目38： | 医用低速离心机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目39： | 医用高速离心机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目40： | 妇科检查床 | 拟购数量： | 2 |
| 项目41： | 药品阴凉柜 | 拟购数量： | 1 |

项目37：中频治疗仪 拟购数量： 4

主要参数及配置要求

1、 输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作

2、处方数量：预设99个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波

5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz，；

6、调节幅度：幅度为0%和100%，

7、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）

8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%

9、输入功率：100VA

10、运行模式：连续运行

11、电源： a.c.220V，50Hz

项目38：医用低速离心机 拟购数量： 1

主要参数及配置要求

1、全金属机箱，自吸式电子门锁；

2、开盖自动停机；

3、交流变频电机， 具有停机防回荡功能；

4、转速/离力实时转换设定；

5、单片机控制，液晶显示；

6、有停机自动开盖选择功能显示；

7、水平转子-吊篮\*4组；

8、-次高心标本(5ml/7ml)≥50 支；

9、配 10ml 适配器；

10、最高转速不低于4000r/min。11.整机免费保修不低于3年；

项目39：医用高速离心机 拟购数量： 1

主要参数及配置要求

单片机控制、LED显示，开盖自动停机:

升减速时间 10个档位，不平衡保护功能;

采用大功变频电机，配置高精度测速系统

超强合金转子、运行平稳可靠。

安全防护:电动开锁，自动锁盖，内锁装置

6、微电脑控制程序，彩色触摸屏操作:

7、最高转速:18000r/min

8、角度转子 0.5/1.5/2mlx24 支9.整机免费质保不低于3年，24 小时上门维修。

项目40：妇科检查床 拟购数量： 1

主要参数及配置要求：

床面长\*宽 ：长\*1500mm-1560mm 宽\*700-760mm

床面高度：720mm-740mm

起背角度大于85度，手动或自动

调节部位：靠背、托腿架

项目41：药品阴凉柜 拟购数量： 1

主要参数及配置

温度范围（℃)：阴凉（8~20）

湿度范围（RH)：35%～75%

额定电压：220V/50HZ

输入总功率(W)：278

容积(L)：800

制冷剂：R290

整机尺寸（mm）：620×1200×1900

内胆尺寸（mm)：500×1116×1460

净重（kg）：110

产品特点：

1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围8-20℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃.湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

9、双层中空钢化玻璃门，双层镀膜 LOW-E ，外层玻璃使用特殊 Low-e 材质，保温性能好，配有安全门锁。

10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

11、箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

12、公司资质有医疗器械生产许可证、有质量管理体系ISO9001认证证书、医疗器械质量管理体系13485认证证书、强制性产品认证CCC证书、欧盟认证CE证书、专利证书等。