**设备名称：移动无影灯**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024120**

**数 量：5台**

**性 能 配 置 要 求**

1.需新型LED冷光源，照度可达30000Lux多档调节；色温在4500K-5000K区间。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。

2.显色指数≥95，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。

3.采用LED发光芯片，芯片使用寿命需达6万小时以上。

4.发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。

5.光柱深度≥350mm，满足不同手术的光照需要。

6.术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。

**至少需要以下配置清单**

灯头一套

平衡臂 1套

立柱 1套

底座（含开关电源） 1套

万向轮 4只

内六角扳手 1套

安装用固定螺栓 1套

合格证 1份

使用说明书 1份