**血糖仪和血糖试纸参数**

1、检测原理：葡萄糖脱氢酶法

2、血样：毛细血管血、静脉血、新生儿血、动脉血等

3，自动退纸

4、血样量：≤0.6微升

5、检测时间：＜5秒

6，试纸有效期：试条有效期≥18个月，开瓶有效期≥6 个月

7、检测范围：0.6—33.3mmol/L

8、红细胞压积率：10—65%

9、干扰物测试：≥50种

10、准确度：符合国家国标 GB/T19634-2021 标准或 ISO15197-2013 的国际标准；