- 4MP一体化双屏医用显示器主要参数及配置

- 一、主要参数

- 屏幕规格：尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178°，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，亮度≥550 cd/m2

- 低蓝光：采用低蓝光技术，有效防止黄斑病变。

- 医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准

- 医疗设备曲线：产品内置多种曲线

- 曲线误差：内置 DICOM、Gamma曲线误差<5%

- 操作按键：具备隐藏式电容式触控按键（非传统式机械按压电子按键），并且具有按键提示声音功能，以方便在专业阅片环境下操作，电容式触控按键具有超长使用寿命，提供证明文件

- 快捷功能：支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，一键打开影像显示单色彩色切换功能，一键打开信号通道切换功能，显示器一键控制开启显示器灯箱功能

- 图像调节：支持对图像亮度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式。

- 持续亮度监测技术：前置集成传感器，对显示系统持续自动进行质量检测，提供证明文件

- 内置人体感应传感器，可设置传感器开关，响应时间及灵敏度等参数，提供证明文件（包括操作功能菜单的截图，产品说明书等）

- 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供证明文件

- 具有截屏控制功能，支持快捷启动，方便将典型影像案例及显示内容捷截屏保存，进行学术研究，教学等科研样本，提供证明文件

- 产品认证：产品取得CCC认证，提供认证证书

- 二、配置至少包括

- 1.显示器：4MP一体化双屏医用显示器*1

- 2.电源线：国标≥1.8M*1

- 3.电源适配器	24V电源盒*1

- 4.信号线：信号线 DVI L≥2M*2

- 5.显卡组件	多头专业显卡，显存≥2G*1