**设备名称：遥测监护仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025009**

**数 量：18台**

**性 能 配 置 要 求**

* 1. 主机为一体集成化设备。支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压在同一台设备下监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带；
	2. 防水防尘等级符合IP67要求。
	3. 满足1.5米跌落测试要求。
	4. 显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480\*320，且支持触摸屏，提供说明书或及官方彩页等证明材料。
	5. 具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。
	6. 提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。
	7. 具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。
	8. 支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
	9. 具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。
	10. 具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。
	11. 要求与使用科室原中央监护系统兼容(原中央监护系统品牌:理邦)，方便医护工作人员科学使用统一管理。
	12. 设备使用年限≥10年