**设备名称：全自动封片机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025031**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1、体积小，最大边长≤65cm，适合各种空间环境。

2、≥7寸彩色触摸屏，全中文操作系统，引导式机器操作模式—实时动态指导操作过程。

3、封片速度≥600片/小时。

4、盖玻片装载：可自由拔出装载盒，方便添加盖玻片，盖玻片单次上载量≥200片。需具备防静电功能。

5、适用盖玻片规格：24×40-60mm。

6、封片后有不同于染色架的单独存储盒，单、双载玻片收集盒，可任意组合使用，单个存储装置≥30片，存储盒可连续更换。

7、≥6个快捷封片程序，可根据标本类型选择相应的封片程序。

8、至少包括坏盖玻片、无盖玻片智能检测、载玻片取片智能检测。

9、需具有防撞片功能。

10、喷胶针工作位置实时检测。定量出胶，防溢胶。针头用完自动浸泡，机器定期自动清洗。

11、实时智能检测、定位载玻片收集盒，可以随封、随取、随阅。

12、设备故障自检功能，及时分析故障原因,实时显示维修指引，提高售后质量和效率。

13、具备质量控制系统，实时记录封片数量和封片收集盒数量。

14、可兼容所有品牌染色机的染色架，可兼容玻片架容量为20-60片/架。

15、活性碳滤网+空气净化系统