## Sheet1
标的序号 | 拟招标的名称 | 需求参数、适用范围
1 | 耗材、试剂一批（十六） 1 一次性射频消融电极针 | 需求参数：所招产品要求医保可报销，需适配医院现有的西安外科医学科技有限公司生产的低温等离子体多功能手术系统(型号SM-D380D)及强生等离子射频汽化系统使用； 适用范围：用于关节镜手术中软组织切割、消融、凝固和止血。
2 | 耗材、试剂一批（十六） 2 一次性使用多功能手术解剖器(消融电极) | 需求参数：1 外观 1.1 电极头应光滑、圆整，无裂痕、锋棱、毛刺等缺陷。 1.2 分离钳头（分离钳状）和抓钳头（抓钳状）表面 应不锋利。 1.3 刀头（刀状）、剪刀头（剪刀状）刃面无卷刃、崩刃现象，针头 （尖针状）无折弯。 2 套接和连接 2.1 解剖器的绝缘管与内芯应套接紧密，牢靠，无松动现象。 2.2 解剖器的手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在 50N 拉力下不应 松动（M 手柄除外）。 2.3 解剖器的手柄与电极内芯的连接应紧固，拔脱力应≥5N（适用于 M 手柄）。 2.4 电插头与电缆线的连接应牢固，拔脱力应≥5N（适用于自带电缆 线的型号）。 2.5 手柄与吸烟管、冲洗管和吸引管的连接应牢固，拔脱力应≥5N（适 用于带吸烟管、冲洗管和吸引管的型号）。 3 硬度：电极头（ 分离钳状和抓钳状）的硬度不低于 300HV0.2 ，电极头（剪刀状）的 硬度不低于 400HV0.2。 4 表面粗糙度：电极头表面粗糙度 Ra≤0.8μm。 5 电极导通性：产品与电缆线应导通良好，阻抗值应＜100Ω。 6 耐腐蚀性：解剖器金属部分的耐腐蚀性能应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级的要求。 7 锋利度：电极头（剪刀状）的刃口应锋利。 8 夹持力：电极头（分离钳状和抓钳状）的夹持力应≥5N。 9 通畅性（适用于 A 、D 、K、L 、O 、Y 手柄） 吸烟管、吸引管和冲洗管应畅通。 10 耐负压性能（适用于 A 、D 、K、L 、O 、Y 手柄） 当解剖器处于吸引状态时，在 23℃±2℃的温度条件下，吸烟管 和吸引管应能承受 30kPa 的负压，不瘪塌。 11 气密性（适用于 A、D 、K、L 、Y 手柄） 解剖器应有良好的气密性，通入 30kPa 的气压 30s ，连接处应无 泄漏。 适用范围：产品与高频手术设备连接，并可与负压吸引装置配套使用， 供临床高频手术时止血以及对组织进行消融、切割、电凝和吸引用。
3 | 耗材、试剂一批（十六） 3 一次性使用多功能手术解剖器（消融电极） | 需求参数： 1、切割功率10W-15W； 2、切割温度≤60°； 3、陶瓷涂层，预防术中粘连； 4、软质刀头，刀头可弯曲，最大弯曲角度≤85°； 适用范围： 一次性使用多功能手术解剖器（消融电极）与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割、凝血和消融；