**设备名称：双极电切镜及附件**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025045**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

1. 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；
2. 窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；
3. 采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮；
4. 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
5. 使用30°内窥镜，更加方便，视野更广；
6. 镜头采用耐高温高强度陶瓷固定；
7. 不锈钢水阀彻底根除水阀维护繁琐，易损坏的弊病；
8. 外鞘保持静止时，内鞘、操作器、内窥镜和手术电极可360°旋转，可持续灌流；
9. 电极、操作器、窥镜至少可与史托斯同类产品互换使用。

**10.**技术参数：

a.镜体外径：Ø4mm 镜体长度：302mm

b.视向角：30° 视场角：65°

c.角分辨力：2.97C/（°） 3mm≤有效景深≤50mm（范围值≥47mm）

d.目镜罩外径：Ø32mm

e.光缆接头外径：Ø10mm

f.最大插入部外径： Ø8.8mm 工作长度：≥179.5mm

g.手术电极行程：＞22mm 手术电极规格：Ø4mm

h.光缆：配有转换接头至少可与狼牌、史托斯、沈大光源连接

i.光缆接头至少可与史托斯、奥林巴斯、狼牌、光缆连接

j.与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

**配置清单至少包括：**

1.30度内窥镜镜头 1条

2.外鞘套 26FR 1个

3.内鞘套及闭孔器 24FR 1个

4.操作器 1个

5.冲洗接头 1个

6.吸引器 1个