**设备名称：纤维输尿管肾镜（常规小儿镜）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025044**

**数 量：2套**

**性 能 配 置 要 求**

1. 视场角≥80°
2. 视向角0°
3. 工作长度430mm

1. 插入最大部分宽度≤3.7mm，器械通道宽度≥1.4mm
2. 有效景深范围≥10mm
3. 镜管插入头部直径≤ 6/7.5Fr，器械通道至少可容纳1x4Fr、2x2.4Fr两个规格辅助器械，至少支持高温高压消毒方式和低温等离子消毒方式。
4. 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性
5. 蓝宝石镜头，镜内采用传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求
6. 双水阀大通道结构，双重阻水设计
7. ≥30000高清像素，图像清晰无死点
8. 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织
9. 导光束至少可适配狼牌、奥林巴斯、史托斯等品牌
10. 内窥镜手柄，基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。

**配置清单至少包括：**

**1.纤维输尿管肾镜 1条**

**2.硅胶帽（10个/包） 1包**

**3.薄膜阀（10个/包） 1包**