**设备名称：纤维输尿管肾镜（成人常规款）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025047**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

1. 视场角≥80°
2. 视向角0°
3. 工作长度430mm
4. 镜头端插入最大部分宽度≤4.6mm，器械通道宽度≥1.78mm
5. 有效景深范围≥10mm
6. 镜管插入头部直径 8/9.8Fr，器械通道至少可容纳1x5Fr、2x3Fr两个规格辅助器械，至少支持高温高压消毒方式和低温等离子消毒方式。
7. 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。
8. 蓝宝石镜头。
9. 双水阀大通道结构，双重阻水设计
10. ≥30000高清像素，图像清晰无死点
11. 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织
12. 导光束至少可适配狼牌、奥林巴斯、史托斯等品牌
13. 内窥镜手柄，基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。

**配置清单至少包括：**

1. **纤维输尿管肾镜 1条**
2. **硅胶帽（10个/包） 1包**
3. **薄膜阀（10个/包） 1包**