|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目29 | 眼底照相仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目30 | 腹腔镜手术器械一套 | 拟购数量： | 1 |
| 项目31 | 负压表 | 拟购数量： | 18 |

项目29：眼底照相仪 拟购数量：1

主要参数及配置:

眼底照相机技术参数及要求

1.眼底照相机主机光学系统

1.1视场角度:≥45°

1.2工作距离:≥42mm

1.3拍摄类型:需包含免散瞳彩照，散瞳彩照，眼前节照相，眼底荧光造影。

1.4辅助定位功能:双圆点

1.5对焦方式:劈裂线聚焦、自动对焦、双模式

1.6 拍照主光源系统:LED光源系统。

1.7光源亮度调节:无极调节

1.8固视灯:内置11点LED周视灯+外置固视灯，均为绿色。

1.9瞳孔模式切换:≥3档，需具有老年人、儿童等小瞳孔者专用模式

1.10最小拍摄瞳孔直径固视灯≤3.3mm

1.11额托上下调节方式:旋钮转轮

1.12仪器移动:主机光学体可实现上下，左右摆动。

1.13与患者接触部分:额托，头托以及其支架均需采用绝缘材料。

项目30：腹腔镜手术器械一套 拟购数量：1

主要参数及配置:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 穿刺器 | 10mm | 1 | 套 |
| 穿刺器 | 5mm | 1 | 套 |
| 弯分离钳 | 5x330mm | 1 | 把 |
| 鸭嘴钳 | 5x330mm | 2 | 把 |
| 无损伤抓钳 | 5x330mm | 1 | 把 |
| 组织剪 | 5x330mm | 1 | 把 |
| 吸引器 | 5x330mm | 1 | 把 |
| 电勾 | 5x330mm | 1 | 把 |
| 电凝线 | 3000mm | 1 | 条 |
| 持针器 | 5x330mm | 1 | 把 |
| 施夹器 | 5x330mm | 1 | 把 |
| 疝气针 | 2.2mm | 1 | 把 |

项目31：负压表 拟购数量：18

主要参数及配置:

1、负压必须精准稳定。

2、设有安全瓶装置，可防止废液返流污染医院中央负压系统。

3、三段式设计，全压按钮可监测中央系统负压值。

4、表盘双刻度KPa/mmHg显示，压力低/中/高三色标识，区分不同负压段，有记忆功能。

5、塑质外壳，性能稳定、坚固耐用。

6、全压负压压力最高可达0.053MPa或0.10MPa。