**项目名称：心房拉钩（剑突拉钩）制动系统**

**项目编号：NYZBB-SBK-2025058**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

1、规格：700\*1000mm

2、技术参数：横杆，竖杆，钩身三个主体构成，适用于剑突下纵隔肿瘤手术开展。 手术床锁定，采用金属方盘锁紧装置，适用于30mm以内固定杆。横杆长度800mm，竖杆长度700mm。 两边支撑竖杆。 垂直提升70kg～80kg之内，横杆倾斜水平角不大于20° 摇杆连动齿轮控制齿条均匀上下，内置有刹车装置，防止受力后齿条下滑（提升不受影响）。 齿条行程大于250mm，上下间隙不大于1mm。 两套吊钩可切换，尖头拉钩头宽不大于3mm，钝头拉钩头宽不小于7mm。拉钩深入胸骨后，接触面可手动伸展2倍以上，减小提拉过程中对胸骨的损伤。 所有组件均亚光处理，避免术中反光。