**项目名称：血透室水处理设备维修服务**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025061**

**数 量：1项**

**采 购 需 求**

**对血透室金宝水处理设备进行维修，维修内容为更换水处理反渗透膜和预处理软管更换（具体详见下表描述）。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 屏幕型号 | 故障问题描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 反渗透膜4040+4021 | 水处理设备反渗透膜老化，导致产水电导率升高，产水量不足，影响血透室正常运行。 | 12 | 组 |
| 2 | 橡胶软管DN25 | 水处理预处理部分管路软管部分老化严重，已经出现鼓包和爆管的现象，安全问题严重，影响科室正常透析，建议更换。 | 24 | 米 |

**1、投标人在桂林市至少有5家血透室水处理用户，投标人须有二类器械生产许可证或者经营许可证。**

**2、供应商需在合同签订后， 7个工作日内完成维修。**

**3、维修质量：需确保维修后的水机能够正常运行，满足科室血透机用水，且水质达标。**

**4、反渗透膜须使用设备原厂同品牌（美国陶氏化学公司，反渗透膜型号：4040和4021），需提供相应的报关单等纸质证明。**

**5、需提供7×24小时的技术支持服务，及时解决维修过程中出现的问题。**

**6、报价需包含维修服务费、备件费、人工费、交通费等所有费用。**

**7、售后服务**：项目完成后提供不低于12个月的免费维保服务。